**肉毒素肌电图仪技术参数**

一、设备用途：该设备用于检测肌电信号辅助肉毒素注射治疗。

二、数量：1套

三、技术参数：

1、电刺激脉冲强度：0-15mA，脉冲强度误差：≤±5%

2、脉冲宽度：0.1ms 或 0.2ms，脉冲宽度误差：≤±10%

3、触发频率：1Hz 或2Hz，触发频率误差：≤±5%。

4、单道放大：可采集肌电信号（信号的有效幅值范围：0.05 mVpp~30 mVpp，频率范围：600Hz～5kHz），并转换为肌音信号输出。

四、功能要求：

1、仪器符合YY0505-2012等医用电气设备安全相关要求

2、电源/电池式供电

3、单通道

4、肌电图结合电刺激双重引导药物治疗，高精度声音提示，快速引导注射到最优的注射位置，提供注射效果评估和确认

5、刺激频率及脉宽可调，为不同临床需求提供多项选择。

6、厂家应确保消耗品及维修备件长期供应

7、提供合规的肉毒素注射针电极，耗材单独报价。

8、设备质保期≥3年