- 气囊式体外反搏装置招标参数(供参考)

1.压力部分

1.1.在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于43kPa。

1.2.实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa。

2.脉搏部分

2.1.脉搏血氧部分符合YY0784的要求。

- 2.2.血氧饱和度波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。

2.3.血氧饱和度监测模块通过 ISO80601-2-61 检测。

3.心电部分

3.1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±1bpm。

3.2. 心电波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。

3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过30μV(p-v) RTI。

3.4. 心电模块通过 IEC60601-2-27 检测和 ANSI/AAMI EC13 检测。

4.软件部分

- 4.1. 显示界面上有控制电磁阀信号的独立图形

4.2.序贯模式手动可调。

4.3. 具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。

4.4.治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。

4.5.配备著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。

5.机械部分

5.1.采用具有知识产权的反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间不大于40ms。

5.2. 采用具有知识产权的体外反搏气路系统。

5.3.采用具有知识产权的体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。

5.4. 囊套覆盖面积不小于0.3㎡，可根据需要增配上肢囊套。

5.5气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤2kPa。

6.安全部分

6.1.反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。

6.2.反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。

6.3.早搏能触发反搏装置排气。

6.4.反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。

6.5.采用功能面板或触摸平板电脑。

6.6.采用隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离。

6.7.采用谐波专用滤波器，有效控制谐波危害、降耗。

7.压缩机

7.1.压缩机最大功率≥1700VA。

7.2.压缩机最大流量≥45m3/h。

8.其它

8.1.整机最大功率≥2200VA。

8.2.设备质保期不小于3 年。

8.3.反搏装置床垫底部和四周不能悬空， 应有床体作为支撑。